1.2 Расчет значений силы по величине отклонения микромеханического сенсора – зонда АСМ в модели АСМ НТ-206

Отклонение зонда АСМ от исходного положения возможно при внедрении зонда в поверхность либо под действием внешних сил (магнитных и электростатических) в двухпроходной методике.

При сближении с поверхностью образца или под действием внешней Fвнеш консольная балка отклоняется от первоначального положения. По закону Гука силе Fвнеш, действующей на балку, будет первоначально противодействовать сила упругости Fупр, равная по модулю внешней силе и противоположная по направлению:

F внеш = - F упр = kх  ,			 (1)

где k – коэффициент жесткости (жесткость) консольной балки;

х – смещение края балки под действием Fвнеш

Жесткость балки k определяют по формуле:

k=14⋅E⋅w⋅t3l3,                               (2)

где E – модуль упругости балки,

w – ширина балки;

t – толщина балки;

l – длина балки.

Приближенно средняя жесткость консоли АСМ-зонда определяется по паспорту в соответствии с длиной консоли (рисунок 1)

Рисунок 1 – Страница паспортных данных зонда АСМ типа CSC38 для определения жесткости консоли

Система прибора НТ-206 перемещает образец к зонду, контролируя положение образца. При этом регистрируется параметр изгиба консоли зонда в единицах электрического сигнала на фотодетекторе (Zdef*). Предполагается, что постоянный сигнал в начальной стадии сближения соответствует положению острия зонда в свободном состоянии, т.е. не изогнутой консоли зонда. Образец постепенно сближается с зондом в пределах предварительно установленного диапазона за счет вертикального движения (расширения) пьезосканера и затем удаляется (при сжатии пьезосканера) с равными шагами. По результатам измерений строится зависимость изгиба консоли от параметра расстояния (положения зонда) Zpos. Измеренные данные отображают в графическом виде, а также в текстовом файле для использования при численной обработке.

Для того, чтобы перевести значения параметра изгиба консоли зонда из единиц электрического сигнала в нм, кремниевый зонд вдавливают в кремний, внедрения не происходит и весь диапазон смещения можно отнести к изгибу консоли. Определяют калибровочный коэффициент k1 из отношения (Zdef*)/ Zpos.

2 Порядок выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливают на столик АСМ фрагмент кремниевой пластины.

2.2 Подводят зонд к поверхности образца.

2.3 Выполняют спектроскопию в кремний, выбирая функцию «Spectroscopy in Point». Функция статической силовой спектроскопии запускается командой меню Task > Spectroscopy in point или нажатием кнопки  в линейке инструментов. Также эту функцию можно запустить из панели Main, установив в ее селекторе Task задачу Spectroscopy in point, а в селекторе Mode режим STATIC.

Специальные настройки данной функции производятся в панели FvsD. При этом на панели FvsD выбирают: Points 500, Delay per point 3000, Delay last point 100. Данными параметрами задают скорость сближения  образца и зонда.

2.4 Записывают полученные калибровочные кривые в формате .txt и .bmp. В дальнейшем по данным кривым рассчитывается нормировочный коэффициент k1, позволяющий перевести значение отклонения консоли из электрических сигналов на фотоприемнике в нм.

2.5 Устанавливают на столик АСМ образец с измеряемым материалом или покрытием. Задают величину Set Point 51 %. Выполняют спектроскопию  в образец. Записывают полученные кривые в формате .txt и .bmp.

2.6 Задают величину Set Point 21 %. Выполняют сканирование поверхности образца.

2.7 Задают величину Set Point 51 %. Выполняют сканирование поверхности образца.

3 Определение величины силового воздействия консольной балки зонда АСМ на поверхность при сканировании

Этап 1

- Данные индентирования (кривая подвода) в кремний и в исследуемый материал сохранены в виде .txt и .bmp файлов.

- Для обработки данных необходимо запустить программу SurfaceXplorer. В меню выбраем позицию Functions, в открывшемся развороте - команду Elastic modulus from FvsD.

- В открывшемся окне Load series нужно задать значения жесткости консоли, радиуса острия зонда; нажатием кнопки Load data приступаем к загрузке данных.

- Выбираем необходимый нам текстовый файл из соответствующей папки.

- В окне Import text file необходимо заполнить окошки Data start line и Data end line, нажать OK.

- В окне Select fields нажимаем OK.

- В окне Load series видим кривую подвода, нажимаем кнопку Next series.

- В окне Select series range график можно редактировать. Зеркально отображаем его по оси OX с помощью кнопки X-mirror.

- Необходимо очень точно определить начальную точку (точку касания острия зонда с поверхностью образца), для этого передвигаем левую границу области и устанавливаем ее как можно точнее в точке отрыва кривой подвода от нулевого значения. Правую границу области передвигаем до тех пор, пока вся наклонная кривая не будет заключена между границами области.

Если кривая подвода содержит всплеск, то начальная точка определяется как точка пересечения визуально продолженного нулевого уровня кривой и наклонной кривой.

- Определяем название исследуемого образца в окошке Material name, нажимаем OK.

- Если необходимо обработать еще какие-то данные, то в новом чистом окне Load series нажимаем кнопку Load data и действуем аналогично пунктам 4 – 10. Если все необходимые данные индентирования уже загружены, то переходим к пункту 12.

- Завершаем обработку данных нажатием кнопки Finish.

- Появляется окно с изображениями результатов. Однако только график Deflection содержит истинную информацию, остальные графики ошибочные. Значения Deflection получены в безразмерных единицах.

- Сохраняем информацию в виде .txt и .jpg файлов.

Этап 2

- Дальнейшая работа будет проходить в Excel. Запускаем его, открываем текстовый файл с результатами обработки данных в SurfaceXplorer.

- В появляющихся окошках необходимо указать формат данных (с разделителями), символы-разделители (знак табуляции, пробел), нажать «готово».

- Документ Excel будет выглядеть следующим образом:

- Сохраняем файл в формате .xls.

- Нажимаем кнопку «мастер диаграмм» на панели инструментов, в появившемся окне выбираем тип диаграммы «точечная», вид «точечная диаграмма со значениями, соединенными отрезками без маркеров».

Добавляем ряд данных для калибровочной кривой в кремний.

Ставим курсор в ячейку «Имя», наводим мышь на название образца, выделяем его. Адрес клетки с названием образца автоматически помещается в ячейку «Имя». Аналогично заполняются ячейки «Значения Х» (выделяем столбец «Z, nm») и «Значения Y» (выделяем столбец «Deflection»).

Добавляем ряды данных для исследуемого материала.

Вводим название диаграммы, названия осей, нажимаем «Далее».

«Готово».

- Получаем график Deflection.

Примечание

!

Если после задания всех данных в диаграмме отсутствуют значения, проверьте правильность установки разделителя целой и дробной части числа в Вашем компьютере! Для этого последовательно откройте вкладки «Панель управления», «Язык и региональные стандарты» , «Региональные параметры», «Настройка», «Числа», «Разделитель целой и дробной части». Нужно установить точку!

21 Определяем калибровочный коэффициент по кремнию. Для этого строим для “Deflection от z” линию тренда. Выбираем линейный тип. В параметрах задаем «показывать уравнение на диаграмме» . Записываем значение k из этого уравнения.

22 Добавить столбец с delf(real) – реальным изгибом консоли в нм, разделив  Deflection на k1 и столбецс силой F, умножив реальный изгиб консоли в нм на жесткость, учитывая, что изгиб определен в нм.

23 Построить графики “F от z” и “F от Deflection”

24 Получить изображение поверхности образца при Set Point 21 и 51 %.

25. По интервалу значений Defl на изображениях, полученных  при Set Point 21 и 51 % определить интервал сил, действующих со стороны зонда на поверхность при каждом Set Point.

### 3 Содержание отчета

3.1 Цель работы

3.2 Результаты выполнения работы включают графики п.п. 21, 23, режимы «Топографии» и «Deflection» двух изображений, полученных при Set Point 21 и 51 %

3.4 Вывод

1 Построены графики зависимости силы от сближения “F от z” и “F от Deflection” для _______(материал)_________

2 При Set Point 21 зонд воздействует на поверхность с силой __________Н, при 51 %   ________Н