1.2 Измерение коэффициента и сил трения с использованием  АСМ НТ-206

Метод измерения силы трения и коэффициента трения поверхностей c использованием атомно-силового микроскопа  основан на измерении угла закручивания  кремниевой консоли зонда вокруг своей оси под действием сил трения между поверхностью и его острием. Определение величины этого угла закручивания позволяет рассчитать коэффициент трения а также силу трения при дополнительной калибровке величины изгиба консоли в единицах силы.

Если установить калибровочный коэффициент  для кручения такой же как для прямого отклонения, мы можем рассчитать силу трения по следующей формуле:

F=dZ⋅G⋅h3⋅bl2⋅s,                                                   (4)

где dZ – величина нормального отклонения зонда нм;

G – модуль сдвига для материала кантилевера, Па;

l, h, b – длина, толщина, ширина кантилевера, м;

r = 0.333 при b/h>10;

s – высота иглы, м.

Рисунок 4 - Схема оптической регистрации угла закручивания кантилевера

При сканировании зондом по поверхности образца в прямом и обратном направлении консоль испытывает закручивание под действием сил трения между ней и поверхностью. Фиксируя величину этого угла закручивания при прохождении зонда по поверхности в прямом и обратном направлении и деля разницу в показаниях пополам, получаем величину закручивания консоли при контакте с поверхностью dZ (рисунок 5).

Рисунок 5 - Схема определения величины нормального отклонения зонда

Примеры определения коэффициента и сил трения на поверхностях акселерометра приведены на рисунках 6 -8. Данные по жесткости кремниевых консолей  представлены на рисунках 9 - 10.

а)б)в)

г)

а) 2D-изображение поверхности в режиме топографии; б) 3D-изображение; в) профили прохода в прямом и обратном направлении; г) таблица с исходными данными и определенными параметрами

Рисунок 6 -  Экспериментальные данные по определению сил и коэффициента трения между зондом CSC 38, длинная консоль, и поверхностью слоя металлизации, поле сканирования 18 х18 мкм

а)б)в)

г)

а) 2D-изображение поверхности в режиме топографии; б)профили прохода в прямом и обратном направлении; в) таблица с исходными данными и определенными параметрами

Рисунок 7 -  Экспериментальные данные по определению сил и коэффициента трения между зондом CSC 38, средняя консоль, и поверхностью кремния, поле сканирования 15 х15 мкм

а)б)

в)

а) 2D-изображение поверхности в режиме топографии; б) профили прохода в прямом и обратном направлении; в) таблица с исходными данными и определенными параметрами

Рисунок 8 -  Экспериментальные данные по определению сил и коэффициента трения между зондом NSC11, короткая консоль, и поверхностью пленки меди, поле сканирования 27х17 мкм

Рисунок 7 – Страница паспортных данных зонда АСМ типа CSC38 для определения жесткости консоли

Рисунок 8 – Страница паспортных данных зонда АСМ типа NSG20 для определения жесткости консоли

2 Порядок выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливают на столик АСМ фрагмент кремниевой пластины. устанавливают Set Point на уровне 50%. Выполняют спектроскопию в кремний, 3 кривые (см. лабораторную работу № 1 п.2.1 -2.4).

2.2 Проводят силовую калибровку консоли согласно п.3 лабораторной работы № 1, получают калибровочный коэффициент «К».

2.3 Устанавливают нужную поверхность акселерометра на столик АСМ. Выполняют сканирование в режиме сканирования с сохранением данных обратного хода.

### 2.4 Заносят данные в электронную таблицу для определения коэффициента и сил трения, предварительно выбрав таблицу с близкими характеристиками зонда или откорректировав исходную.

2.5 Для того, чтобы получить значение «реальный диапазон отклонения пятна» в нм в расчетной таблице, количество бит, используемых АЦП измерительной системы для измерения, соответственно, отклонения и кручения кантилевера при сканировании поверхности ( 65535) делят на коэффициент «К».

### 2.6 Заносят значение Set Point в таблицу. Автоматически изменяется значение графы «текущее отклонение»

1

2

### 2.7 Программой «Surface Explorer» открывают изображение сканированной поверхности. Проводят горизонтальный профиль  по типичной или интересующей поверхности.

### 2.8 Получают величину нормального отклонения зонда при прямом и обратном ходе. Первоначально получают профиль поверхности в нужном сечении по изображению топографии.

2.9 Переходят во вкладку «Профиль». Для линии 1 выбираем «Torsion», ось левая (Axis – L).

### Добавляем линию 2. Для линии 2 выбираем «Torsion bw», ось правая (Axis – P).

### На профилях “Torsion” устанавливаем маркеры на поверхности и вблизи средней линии.

Эти значения делим на 2 и заносим в графу “разница профилей dz/2”.

### 3 Содержание отчета

3.1 Цель работы

3.2 Результаты выполнения работы включают;

-кривые отвода-подвода для силовой калибровки;

- график “Deflection от z”  для определения коэффициента перевода Deflection в нм;

-2D АСМ –изображение поверхности;

-профили хода в прямом и обратном направлении

- таблицы с результатами определения Ктр и Fтр.

3.4 Вывод

1 методом АСМ исследованы коэффициенты и силы трения для _______(название)_________поверхностей МЭМС-акселерометра. Они составили _______(значение)_________.